### АДГЕЗИМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ

### АМЦ2-20

### АМЦ2-50

## Паспорт и инструкция 
по эксплуатации

г. Зеленоград

2002 г.

12

3) По истечении времени ожидания (to) адгезиметр приступает к накоплению поступающей информации (о приложенном усилии) и ее статистической обработки, которая осуществляется в течение заданной продолжительности отслаивания (tn);

4) Отсчет продолжительности отслаивания (tn) начинается сразу после окончания звукового сигнала.

- Проводить  отслаивание  необходимо до момента короткого щелчка прибора и появления на индикаторе минимального значения усилия отслаивания. Это означает, что измерение закончено.

- Записать показания минимального значения усилия отслаивания. При этом минимальное значение усилия сопровождается мерцанием курсора на нижнем горизонтальном сегменте в старшем знаке индикатора.

- Нажать кнопку ">O<". При этом на индикаторе высвечивается среднеинтегральное значение усилия отслаивания покрытия (и мерцает средний сегмент в старшем разряде индикатора).

- Нажать вновь кнопку ">O<". При этом высвечивается максимальное значение приложенного усилия и мерцает верхний сегмент в старшем разряде индикатора.

5

После завершения паузы (to) адгезиметр приступает к измерению силы и ее обработке (преобразованию), которое длится в течение времени отслаивания tр. Адгезиметр выдает ежесекундные короткие звуковые сигналы. За время преобразования tn адгезиметр находит минимальное, максимальное и среднеинтегральное значение приложенного усилия, а на индикаторе высвечивается текущее значение усилия.

Порог срабатывания (ПОР) и времена to, tn задаются пользователем в соответствующих пунктах меню. Время преобразования tn следует выбирать таким образом, чтобы оно было меньше времени отслаивания, в противном случае результат будет искажен.

Во время паузы и преобразования прибор нажатием кнопки I/0 может быть выключен, а кнопкой >0< – переведен в начальное состояние ожидания превышения порога.

После завершения преобразования выдается длинный звуковой сигнал и адгезиметр переходит в режим индикации результатов.

Индикация минимального значения сопровождается загоранием нижнего горизонтального сегмента в старшем знаке индикатора. Нажимая кнопку >0< можно поочередно просмотреть среднеинтегральное (загоранием среднего сегмента), максимальное (загоранием верхнего сегмента) и минимальное (загоранием нижнего сегмента) значения с ценой деления 0,1.

Нажатие кнопки I/0 приводит к выходу в режим -Аd- .

2

ЗАО «Инновационный центр новых технологий»

ООО «ЭКСПЕРТ НК» www.expertnk.ru

6

Пункты настройки параметров адгезиметра:

- tо	–- установка времени ожидания (I/0 –вход и выход из режима, >0< –выбор значения). to может принимать значения 1,2,3,4,5,6,7 сек.

- tn	– установка времени преобразования(I/0 – вход и выход из режима, >0< – выбор значения). tn может принимать значения 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 сек.

- ПОР	– установка порога срабатывания 
(I/0 – вход и выход из режима, >0< – выбор значения). Порог может принимать значения 0.02, 0.05, 0.10, 0.20, 0.50, 1.00, 2.00 и 5.00 кг.

Произведенные пользователем установки порога срабатывания, to и tn автоматически запоминаются и хранятся даже при выключении прибора.

- PASS	– установка пароля доступа к режиму калибровки прибора. I/0 – вход и выход из режима, 
>0< – выбор значения.

Пользователю не рекомендуется входить в этот режим, об этом предупреждает звуковая сигнализация при вхождении. Данный режим необходим для периодической поверки адгезиметра.

4.5. Выключение прибора происходит в режиме -Аd- последовательным нажатием кнопки I/0.

Запрещается:

- подвергать адгезиметр ударам и деформациям;

- прилагать усилия более указанных;

- держать адгезиметр за корпус при усилиях более 2 кг;

- подвергать адгезиметр воздействию агрессивных сред и повышенной влажности (более 80%).

11

2) Если в память прибора Вами были введены ранее соответствующие значения параметров (to – время ожидания, необходимое оператору для выхода на стационарный режим отслаивания; tn – продолжительность отслаивания, ПОР – порог срабатывания, т.е. усилие отслаивания, при превышении которого прибор накапливает информацию для определения величины адгезионной прочности), то прибор готов к измерениям. В противном случае в память прибора необходимо ввести параметры to, tn, ПОР.

- Приложить (только за ручку!) к прибору тянущее усилие и начать отслаивать покрытие.

- Отслаивание следует производить равномерно, без рывков или остановок, с постоянной скоростью.

Скорость отслаивания (Vomc) можно определить как частное от деления длины (в мм) отслоенного участка покрытия (L) на величину продолжительности (заданной ранее) отслаивания tn (в мин.).

Vomc = L/tn   (мм/мин)

Пример: L=15 мм, tn =20 сек., V=(15) : (20/60) = 45 мм/мин)

Внимание!

В процессе отслаивания покрытия происходит:

1) Постоянная регистрация на индикаторе текущего значения прилагаемого усилия:

2) По достижении приложенного усилия равного по величине значению ПОР, которое Вами было задано ранее, то прибор издает непрерывный звуковой сигнал в течение (заданного ранее) времени to;

14

Чертеж зажима для захвата покрытия

ПАСПОРТ			3

1. Назначение изделия

Автоматический электронный адгезиметр АМЦ2-20 (АМЦ2-50) предназначен для контроля адгезии изоляционных лент. Адгезиметр определяет минимальное, максимальное и среднеинтегральное значение усилия отслаивания (отрыва) за определенный промежуток времени. Адгезиметр может быть также использован в качестве электронного безмена.

2. Технические характеристики

|  | АМЦ2-20 | АМЦ2-50 |
| --- | --- | --- |
| Наибольший предел нагрузки | 20,00 кг | 50,00 кг |
| Цена деления | 0,01 кг |
| Рабочий диапазон температур | –20...+45 (С |
| Среднеквадратичная погрешность в рабочем диапазоне температур где N,кг - показание адгезиметра (текущее, минимальное, максимальное или среднеинтегральное значение) | ((0,01(N+0,01) кг |
| Напряжение питания | 7,0...12 В |
| Потребляемый ток | не более 10 мА |
| Масса(без элемента питания) | не более 320 г |
| Габаритные размеры | 180(70(40 мм |

3. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

| Адгезиметр | 1 шт. |
| --- | --- |
| Паспорт (инструкция по эксплуатации) | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

10

При отслаивании покрытия заводского нанесения толщиной свыше 1,5 мм – (напыленный, экотрудированный полиэтилен с термоплавким: адгезивом. 
(Отслаивание под углом 90().

Pиc.2. Рекомендуемые схемы закрепления полосы покрытия в зажиме.

- Подсоединить зажим к крюку адгезиметра.

Проведение измерений

- Включить адгезиметр нажатием кнопки "I/O". При этом прибором издает короткий звуковой сигнал и на табло появляется надпись "-Ад-" ("Адгезиметр").

- Повторно нажать кнопку "I/O". При этом прибор автоматически производит коррекцию нуля и на табло появляются "-000-". Прибор готов к измерениям.

Внимание!

1) Если Вы используете прибор в горизонтальном, наклонном или в вертикальном положении, то и коррекцию нуля (нажатие кнопки "I/O") необходимо производить в этом же положении.

7

5. Хранение и транспортировка

Хранение прибора производить в помещении с температурой от –20 до +50(С и влажностью до 80%. При длительном (более 1 месяца) хранении необходимо извлечь батарею питания.

Транспортировку адгезиметра производить в автотранспорте с отсоединенной батареей питания.

6. Сведения о приемке

Автоматический электронный адгезиметр АМЦ2-20 
(АМЦ2-50) заводской номер 				 соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: «___»_____________200__ г. 	М.П.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя

(подпись)

7. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу адгезиметра в течение 12 месяцев со дня его поставки. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта на адгезиметр и отсутствии механических повреждений.

По вопросам гарантийного ремонта следует обращаться по адресу: 103498, Москва, Зеленоград, Солнечная аллея, МГИЭТ, стр. 9, ЗАО “ИЦНТ”.

Тел/факс (095) 530-9911, 530-7831.

E-mail: icnt@icnt.ru,   www.icnt.ru

4

4. Инструкция по эксплуатации

4.1. К пользованию адгезиметром допускаются лица, ознакомившиеся с настоящей инструкцией.

4.2. Перед началом работы необходимо выдержать адгезиметр в течение 1 часа при температуре окружающей среды.

4.3. Подключите к адгезиметру батарею питания. Напряжение батареи (или другого источника питания) должно находиться в интервале 7...12 В (пульсации (0,5 В).

4.4. Включите адгезиметр нажатием кнопки I/0, при этом выдается короткий звуковой сигнал и на индикаторе появляется надпись:

-Ad-	– пункт меню для работы в режиме “Адгезиметр”.

Для входа в режим “Адгезиметр” следует нажать кнопку I/0. При входе в режим “Адгезиметр” производится проверка напряжения питания. Если напряжение ниже нормы, то высвечивается - - - - и прибор прекращает работу. В этом случае следует выключить прибор кнопкой I/0 и заменить батарею. Если питание в норме, то адгезиметр производит коррекцию нуля и приступает к проверке превышения порога срабатывания. В это время кнопкой I/0 можно выключить прибор, а кнопкой >0< произвести коррекцию нуля. Если приложенное усилие становится больше, чем порог срабатывания (ПОР), то адгезиметр выдерживает паузу длительностью to. Во время этой паузы выдается звуковой сигнал. В течение паузы пользователь обязан начать отслаивание, иначе результат будет искажен.

13

Внимание!

1) Повторным нажатием кнопки ">O<" из памяти прибора можно многократно вызвать на табло минимальное, среднеинтегральное и максимальное значение усилия отслаивания.

2) По прошествии 60 с прибор отключается самостоятельно.

- Определить значение величины адгезионной прочности покрытия (А) с учетом показаний прибора и ширины отслаиваемой полосы.

А = P/d,

где Р – среднеинтегральное значение усилия отслаивания полосы покрытия (кгс), d –ширина полосы (см).

- После отслаивания и записи результатов нажать на кнопку "I/O". При этом прибор удаляет из памяти всю информацию, автоматически осуществляет коррекцию нуля (высвечивает "-000-") и вновь готов к работе.

- При повторном нажатии кнопки ">O<" прибор отключается. По прошествии 60 с прибор также отключается автоматически.

8		РУКОВОДСТВО

по определению адгезионной прочности 
изоляционных покрытий адгезиметром АМЦ

Подготовка к отслаиванию

- Стальным ножом вырезать полосу защитного покрытия шириной от 10 до 40 мм (с погрешностью не более 0,25 мм) в зависимости от ожидаемой величины его адгезионной прочности. Для этого следует пользоваться мерительным инструментом или шаблоном. (Необходимо следить за тем, чтобы покрытие было прорезано ножом до металлической поверхности. В случае отслаивания заводского покрытия толщиной 1,5-3,0 мм и более рекомендуется прорезать покрытие дополнительно (отступив от полосы с обеих сторон 2-3 мм) и удалить образовавшиеся две узкие полоски покрытия, см.рис.1).

Рис.1. Вырезание полоски покрытия для отслаивания.

9

- Ножом приподнять конец вырезанной полосы покрытия и осторожно ("подрезая" адгезив, если это необходимо) отслоить полоску от трубы длиной 4-5 см и закрепить в захвате прибора по подходящему варианту (см.рис.2). (При "подрезании" полоски покрытия нож следует держать с наклоном 45-60( к поверхности, стараясь не порезать пленку-основу покрытия или полиэтиленовый "несущий" слой).

При отслаивании покрытия толщиной 0,4-0,7 мм 
с высокой величиной адгезионной прочности. 
(Отслаивание под углом 180().

При отслаивании покрытия толщиной 0,8-1,5 мм 
(Отслаивание под углом 180().